## Requisiti
Denominazione struttura ___________________________________ C.O.E. __________________ Data Verifica _________________________ Scopo della compilazione: □ Autocertificazione dei requisiti □ Riscontro in fase di sopralluogo eseguito da: ________________________________
SERVIZIO DI ENDOSCOPIA
Codice | Testo | Note | Conformità | Tempo di adeguamento (mesi) | Note alla compilazione
REQUISITI STRUTTURALI
AU.SA.EN 1.1 | Sala per endoscopia con spogliatoio per il paziente e servizio igienico dedicato adiacente |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 1.2 | Locale/spazio dedicato all'osservazione, adeguatamente separato |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 1.3 | Locale/spazio adeguato per lavaggio ed alta disinfezione degli strumenti, dotato di lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda con rubinetteria non manuale | in alternativa procedura che regolamenti l’affidamento all’esterno o ad altro servizio interno e che ne documenti i controlli di qualità | SI q NO q NA q
REQUISITI ORGANIZZATIVI
AU.SA.EN 2.1 | Dotazione di personale congrua al volume di attività. Deve essere presente almeno:
AU.SA.EN 2.1.1 | un medico appartenente alla disciplina inerente le attività svolte o disciplina equipollente per l'intero orario di accesso alle prestazioni |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 2.1.2 | un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso alle prestazioni |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 2.2 | Il raggiungimento dell’alta disinfezione degli endoscopi e degli accessori deve essere periodicamente verificato con sistemi chimici, fisici e biologici ed i risultati registrati |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 2.3 | Modalità codificate per gli interventi da attivare in caso di guasti o rotture improvvise delle apparecchiature durante l’esecuzione delle indagini diagnostiche |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 2.4 | Registro delle prestazioni con indicazione di: orario di inizio della procedura, diagnosi, descrizione della procedura eseguita, eventuali tecniche di anestesia, sedazione, analgesia utilizzate, nominativo del professionista che ha eseguito l'indagine, eventuali complicanze, firma del medico che ha eseguito la procedura e dell'anestesista, per i dati di competenza, se effettuata sedazione profonda o anestesia generale |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 2.5 | Referto da consegnare al paziente contenente: diagnosi, descrizione della prestazione eseguita, tipologia e dosi di anestetici o altri farmaci utilizzati, eventuali complicanze ed eventuali consigli terapeutici |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 2.6 | Accesso regolamentato ad una sala radiologica idonea o disponibilità nella sala endoscopica delle risorse tecnologiche e professionali di diagnostica radiologica | se richiesto dalle specifiche procedure | SI q NO q NA q
REQUISITI IMPIANTISTICI
AU.SA.EN 3.1 | Nella sala destinata all'endoscopia è presente un impianto di climatizzazione che garantisce i seguenti parametri:
AU.SA.EN 3.1.1 | ricambi d'aria pari a 3 V/h |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.1.2 | T = 20 – 24 °C |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.1.3 | U% = 40 – 60% |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.1.4 | classe dei filtri > 10-11 (95-99,97%) | in caso di sola endoscopia digestiva non è necessaria la filtrazione dell’aria con filtri assoluti | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.2 | Sistema di lavaggio-disinfezione a circuito chiuso e spazio (es. armadi dedicati) per lo stoccaggio degli endoscopi lavati e disinfettati | se non presente un sistema a ciclo chiuso: cappa aspirante per la protezione dai vapori nell’ambiente di pulizia-disinfezione degli endoscopi | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.3 | Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale dove vengono effettuate le procedure endoscopiche deve possedere le seguenti caratteristiche: |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.3.1 | temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°C |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.3.2 | umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.3.3 | ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.3.4 | filtraggio aria 99.97% |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.4 | Impianto di erogazione ossigeno e impianto prese vuoto. Se presente impianto gas anestetici deve essere presente impianto di aspirazione direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 3.5 | Stazioni di riduzione della pressione doppie per ogni gas medicale tali da assicurare un adeguato livello di affidabilità dell'impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali |  | SI q NO q NA q
REQUISITI TECNOLOGICI
AU.SA.EN 4.1 | Dotazione di endoscopi, fonti di luce e accessori che consente il completamento delle indagini terapeutiche anche in caso di guasti o rotture improvvise |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 4.2 | Saturimetro digitale per sala endoscopica |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 4.3 | Lavaendoscopi o idonea attrezzatura per alta disinfezione |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 4.4 | In caso di procedure eseguite in sedazione profonda o in anestesia generale sono inoltre necessari: |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 4.4.1 | monitor parametri vitali |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 4.4.2 | aspiratori distinti per endoscopio e aspirazione bronchiale |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 4.4.3 | apparecchiature per anestesia |  | SI q NO q NA q
AU.SA.EN 4.5 | Carrello o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile ecc.) per la gestione dell'emergenza, comprendente: cardiomonitor, defibrillatore, pallone autoespansibile corredato di maschere facciali e cannule orofaringee, laccio emostatico, siringhe e farmaci per emergenza, apparecchio per la misurazione della pressione e fonendoscopio, materiale per medicazione, sistema di aspirazione, pulsossimetro |  | SI q NO q NA q